FEMUR ÇİVİ TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Çivi Femur kanalına çakılmaya uygun anatomik eğimli sağ ve sol yönlerde olmalıdır.

  - Titanyum Femur intrameduller çiviler kanüllü yapıya sahip olmalıdır.

  - Çiviler Proksimalde 4 adet vida deliği olmalı ve bu deliklerden 2 tanesi Femur boyun kısmına kilitlemeye izin vermelidir.

  - Distal kısımda 2 adet kilitleme deliği ile uygulanabilir yapıda olmalıdır.

  - Kilitleme vidaları kanülsüz olmalıdır.

  - En uç Distal vida Deliği çivinin ucundan en fazla 10 mm mesafede olmalıdır.

  - Distal vida lateralden mediale ya da medialden laterale gönderilebilmelidir.

  - Çiviler Ø 10 mm, Ø 11.5 mm, Ø 13 mm çapa; 300 mm ile 420 mm arası 20 mm aralıklı boylara sahip olmalıdır.

  - Distal vidalar 4,8 mm çapta, proksimal vidası 6.4mm çapta olmalı, distal vidaları 25 mm ile 70 mm arası 5 mm aralıklarla, proksimal vidaları 75mm – 110mm aralığında 5mm aralıklarla büyümelidir.

  - Çiviler Kanüllü yapıda olmalı Uygulama esnasında bir rehber tel ( guide teli ) üzerinde çivinin kırık bölgesinden ayrılmalara ve parçalanmasına neden olmamalıdır.

  - Femur çivinin distali kayıcı tipte olmalı ve istendiğinde oymasız olarak 
kullanılabilmelidir.

  - Distal vidalar self drilling ve self tapping olmalıdır.

  - Kanüllü End cap vidası ile çivinin üst kısmı kapatılabilmelidir.

  - End cap vidaları kanüllü ve en az 4 farklı boy seçenekleri olmalıdır.

  - Cerrahi uygulama sırasında skopi kullanımına gerek kalmadan çivinin hem proksimali hem distalini kilitlemeyi sağlayan radiolucent guide olmalıdır.

Femur Çivi Sut Kodu: 	Tv5300		1 Adet

Rekon Vida Sut Kodu: 	Tv5460		2 Adet

Kilitleme Vidası Sut Kodu: 	Tv5500		4 Adet

End Cap Sut Kodu: 		Tv5380		1 Adet