TİBİA ÇİVİ TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Çivi Tibia kanalına çakılmaya uygun anatomik eğimli olmalıdır.

  - Titanyum Tibial intrameduller çiviler kanüllü yapıya sahip olmalıdır.

  - Çiviler Proksimalde en az 5 adet vida deliği olmalı bu deliklerden bir tanesi dinamik kilitlemeye izin vermeli, distal kısımda 4 adet kilitleme deliği ile uygulanabilir yapıda olmalıdır.

  - Kilitleme vidaları kanülsüz olmalıdır.

  - En uç Distal vida Deliği çivinin ucundan en fazla 10mm mesafede olmalıdır.

  - Çivinin distal vidaları yerleştirildikten sonra kırığın tam olarak redükte olabilmesi için çivi 5 mm proksimale çektirecek aparat olmalıdır.

  - Distal vida lateralden mediale, ya da anteroposterior gönderilebilmelidir.

  - Çiviler Ø 9 mm, Ø 10 mm, Ø 11 mm ve Ø 12 mm çapa; 270 mm ile 390 mm arası 15 mm aralıklı boylara sahip olmalıdır.

  - Vidalar 4,3 mm çapa sahip olmalı, 25mm ile 90mm arası 5mm aralıklı uzunluklara sahip olmalıdır.

  - Çiviler Kanüllü yapıda olmalı Uygulama esnasında bir rehber tel (guide teli) üzerinde çivinin kırık bölgesinden ayrılmalara ve parçalanmasına neden olmamalıdır.

  - Çivinin distali kayıcı tipte olmalı ve istendiğinde oymasız olarak 
kullanılabilmelidir.

  - Kilitleme vidaları self drilling ve self tapping olmalıdır.

  - End cap vidası ile çivinin üst kısmı kapatılabilmelidir.

  - End cap vidalarının en az 4 farklı boy seçenekleri olmalıdır.

  - Çivi uygulama kolaylığı açısında guide rehber yardımı ile kolayca kilitlenebilmelidir.

  - Cerrahi uygulama sırasında skopi kullanımına gerek kalmadan çivinin hem proksimali hem distalini kilitlemeyi sağlayan anteriorden kilitlemeye imkan veren radiolucent guide olmalıdır

Tibia Çivi Sut Kodu: 		TV5240	1 Adet

Kilitleme Vidası Sut Kodu: 	TV5500	9 Adet

End Cap Sut Kodu: 		TV5380	1 Adet