TİBİA ARTRODEZ ÇİVİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  - Çivi Tibia kanalına topuktan çakılmaya uygun anatomik eğimli olmalıdır.

  - Titanyum Tibia intrameduller çiviler kanüllü yapıya sahip olmalıdır.

  - Çiviler Proksimalde en az 2 adet vida deliği olmalı, distal kısımda 4 adet kilitleme deliği ile uygulanabilir yapıda olmalıdır.

  - Kilitleme vidaları kanülsüz olmalıdır.

  - En uç Distal vida Deliği çivinin ucundan en fazla 10mm mesafede olmalıdır.

  - Distal vida lateralden mediale, ya da anteroposterior gönderilebilmelidir.

  - Çiviler Ø 10 mm, Ø 11 mm ve Ø 12 mm çapa; 180 mm ile 200 mm arası 20 mm aralıklı boylara sahip olmalıdır.

  - Vidalar 4,9 mm çapa sahip olmalı, 30mm ile 90mm arası 5mm aralıklı uzunluklara sahip olmalıdır.

  - Çiviler Kanüllü yapıda olmalı Uygulama esnasında bir rehber tel (guide teli) üzerinde çivinin kırık bölgesinden ayrılmalara ve parçalanmasına neden olmamalıdır.

  - Çivinin distali kayıcı tipte olmalı ve istendiğinde oymasız olarak 
kullanılabilmelidir.

  - Kilitleme vidaları self drilling ve self tapping olmalıdır.

  - End cap vidası ile çivinin üst kısmı kapatılabilmelidir.

  - Çivi uygulama kolaylığı açısından guide rehber yardımı ile kolayca kilitlenebilmelidir.

  - Cerrahi uygulama sırasında skopi kullanımına gerek kalmadan çivinin hem proksimali hem distalini kilitlemeyi sağlayan anteriorden kilitlemeye imkan veren radiolucent guide olmalıdır

Tibia Artrodez Çivi Sut Kodu: 		TV5560	1 Adet

Kilitleme Vidası Sut Kodu: 			TV5500	6 Adet

End Cap Sut Kodu: 				TV5380	1 Adet